DEFİBRİLATÖR CİHAZI KULLANMA TALİMATI

1.AMAÇ VE KAPSAM:

Cihazın verimli ve doğru çalışmasını sağlamak. Hastanedeki tüm aynı markalı cihazları kapsar.

2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Doktor,Hemşire, Ebe hemşire, Sağlık Memuru ve Acil Tıp Teknisyeni.

3.TALİMATIN DETAYI:

1. MONİTORİZASYON

Cihaz açılarak enerji seçme anahtarı monitör konumuna getirilir.

Hastanın sağ omuz başı ile sağ meme ucu arasına,sol omuz başı ile sol meme ucu arasına ve sol

ön aksiller çizgi ile kaburga çizgisi kesişme noktasına EKG elektrotları yerleştirilir.

Cihazdan çıkan monitörizasyon kabloları renk kodlarına göre uygun şekilde yerleştirilir.(Kırmızı

sağ,Sarı sol üst,Yeşil sol alt)

İzlenmek istenen derivasyonu ekranın altında yerleşimli seçim düğmesine basarak ayarlayınız.

2. DEFİBRİLASYON

Hastada şoklanabilir bir ritim olduğundan emin olunmalıdır.

Defibrilatör enerji ayar düğmesi en üst seviyeye getirilmelidir.(Monofazik defibrilatör için 360

joule,Bifazik defibrilatörler için 270 joule).Çocuklarda 2-3 kg/joule

Şarj(Charge)düğmesine basılır.

Kaşıkların üzerine üzerine jel uygulayarak üzerlerindeki ibareye uygun uygun şekle hastanın

göğüs kafesi üzerine yerleştirilir.

Çevrenizdeki kişilerin hastaya temas etmemeleri için gerekmektedir.

Kaşıklara basınç uygulayarak üzerlerindeki onay ışığının yanmasını takiben her iki kaşıkta

bulunan deşarj(Discharge)düğmelerine aynı basılır.

3. KARDİYOVERSİYON

Hastanın ritimi VT ve sinüz taşikardisi dışı ritmik ve nabızlı bir ritim ise enerji ayar anahtarı 50

joule’e getirilmelidir.

Hastaya uygun dozda sedasyon ve analjezi sağlanır.

Cihaz üzerinde önce senkron(Syncron) ve sonra şarj(Charge) düğmesine basılır.

DEFİBRİLATÖR CİHAZI KULLANMA

TALİMATI

DOKÜMAN NO TOTM-CHT-052

İLK YAYIN TARİHİ .....................

REVİZYON TARİHİ ...................

REVİZYON NO 01

SAYFA NO 2/3

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

Kalite Birim Temsilcisi Kalite Konsey Başkanı

Kaşıkların üzerine jel uygulayarak üzerlerindeki ibareye uygun şekilde hastanın göğüs kafesi

üzerine yerleştirilir.

Çevrenizdeki kişiler hastaya temas etmemeleri için uyarılır.

Kaşıklara basınç uygulayarak üzerlerindeki onay ışığının yanmasını takiben her iki kaşıkta

bulunan deşarj(Discharge)düğmelerine aynı anda basılır.Cihazdan hastaya akım verilene kadar

kaşıkların üzerindeki basıncı ve pozisyonlarını değiştirmemek gerekir.(1 yaşın altındaki kaşık 5-8

cm,1 yaşın üstünde 7 cm çaplı kaşık kullanılmalıdır)

4. AED DEFİBRİLASYON(YARI OTOMATİK MOD):

Kaşıklar kabloların cihaza bağlantı yerinden çıkartılıp tek kullanımlık pedler takılır ve enerji

ayar anahtarı AED konumuna getirilir.

Tek kullanımlık elektrodlar hastaya yapıştırılır.

Cihazın yönlendirme mesajlarını takip ederek,Charge ve daha sonra Dıscharge butonuna basarak

defibrilasyon yapılır.

8 yaş üstü hastalarda kullanılır

5. PACEMAKER

Kaşıkları kablolarının cihaza bağlantı yerinden çıkarığ tek kullanımlık pedler takılır ve enerji

ayar anahtarı PACING konumuna getirilir.

Cihaz üzerinden pace hızı ve pace şiddeti şeçilerek pace işlemini başlatmak için on/Off

düğmesine basılır.

İşlemi durdurmak için On/Off düğmesine basılır.

6. BAKIM

Şarj edilen enerji kesinlikle havada veya cihaz üzerinde deşarj edilmemelidir.Şarj edilen enerji

kullanılmadığında 40 sn içinde otomatik olarak deşarj olur.

Beklemeden boşaltım için enerji selektör anahtarı Disarm konumuna getirilir.

Kullandıktan sonra,kaşıklar ve eper varsa cihazın diğer kısımları üzerindeki jel kalıntıları

temizlenmelidir.

Cihaz sürekli elektrikte kullanılıyorsa 2-3 ayda bir elektrikten fişi çekilir batarya ile

kullanılır.Batarya şarj uyarısı verdiğinde fiş tekrar elektriğe takılarak şarj edilir.

Cihazın arızalanması durumunda teknik servise bildirilmelidir.

Etiketler : DEFİBRİLATÖR